麻醉机技术参数

1综合描述

1.1病人范围：新生儿、儿童及成人。

1.2显示屏：标配TFT高分辨率彩色屏幕，中文操作界面；显示屏与呼吸机为一体化设计。

1.3待机功能：有待机功能，可预设模式、参数，紧急唤醒机器。

2通气性能

★2.1潮气量（VT）：容量控制模式下潮气量最小可达20ml。

2.2吸气流速：10-75升/分钟（容量控制和压力控制）

10-85升/分钟（压力支持）。

▲2.3呼气末正压（PEEP）：0-20mbar连续可调（连续调节，步进为1 cmH2O）。

▲2.4内源性PEEP(iPEEP)：0

2.5窒息后备通气最小频率：3—20次/分和“关闭”

2.6动态顺应性补偿功能：有，保证潮气量输送精准

▲2.7 新鲜气体耦合装置，保证新鲜气体流量改变或在吸气相进行充氧操作不影响患者吸入潮气量

2.8通气模式：手动模式、机控模式；手动/机控转换操作在中央控制面板一键切换，无需搬动呼吸回路上的手动/机控切换开关

2.9呼出端的流量传感器类型：热丝流量传感器或超声流量传感器

3监测值显示

3.1吸入氧浓度(FiO2)：10-100%。

3.2分钟通气量（MV）：0-99.9L/分。

3.3潮气量（VT）：0-1500ml。

3.4呼吸频率(f)：2-99bpm。

3.5气道峰压（Ppeak）：0-80 mbar。

3.6气道平台压（Pplat）：0-99 mbar。

3.7平均气道压(Pmean)：0-50 mbar。

▲3.8 PEEP：0-20 mbar。

4报警管理

4.1报警方式：三级声光报警，所有报警信息显示在屏幕中央的报警信息栏      里，切换到机械通气模式，窒息压力和容量报警自动激活。

4.2气道压力：气道压力高，管路阻塞及脱管，持续气道压力，过高PEEP。

4.3分钟通气量：过低、过高，窒息。

4.4吸入氧浓度：上限、下限。

4.5传感器：流量传感器、压力传感器、氧传感器（选配）故障报警

5新鲜气体

▲5.1气源配置：氧气、笑气NIST接口；空气。

5.2氧流量调节：机械气动装置。

5.3氧气流量范围：0—12L/min

5.4空气流量范围：0-12L/min

5.5快速冲氧（不经过挥发罐）：最大75L/min(在3.8bar时)，

最小35L/min(在3.4bar时)。

5.6内置安全功能：氧、笑混合时S-ORC(氧气笑气比例控制阀)保证23%的最小氧浓度，关闭氧流量或氧流量低于200 mL/min笑气自动切断；气体供应不足时声光报警，呼吸机无氧气供应时可继续工作；高压释放阀在75±5cmH2O时打开，负压阀在-7.5～-9 cmH2O时打开；电池、电源故障时手动通气、气体及麻药输送不受影响。

6挥发罐系统

▲6.1罐位配置：带互锁装置的双挥发罐悬挂工作位 ,配置一个同品牌七氟醚挥发罐，可选配同品牌地氟醚挥发罐。

6.2挥发罐：全密闭环保型挥发罐，具有温度、流量、压力自动补偿功能；最大加药量300ml，无需排空转运、可任意角度放置；出厂前一次性标定，精度在1%内，终生免维护，适用于五种麻药。

7呼吸回路系统

★7.1集成回路：半紧闭集成呼吸回路，具有回路加热功能，容量1.7升+手动皮囊，可134℃高温高压消毒。

▲7.2流量传感器：非压差式流量传感器，不受水汽影响，除机器上配备的流量传感器，需要额外配备4个，保证使用。

7.3二氧化碳吸收罐：标配：1.5升可重复使用的二氧化碳吸收罐。

7.4废气排放装置AGS接口：有

7.5. 呼吸机安全措施：高压气源供应中断时可以利用空气进行紧急通气。

8操作数据

8.1主机重量：111KG（包括COSY回路，不包括挥发罐）

8.2尺寸（W*H*D）：76.5X132X72cm(包括COSY回路及双挥发罐位)

8.3中央供气压力范围：2.7-6bar。

9通讯数据

9.1通讯接口： 1个RS232接口。

9.2传输协议：Vitalink和Medibus。

9.3可输出的数据：所有新鲜气体流量、通气和氧浓度数据。

10其它配置

▲10.1抽屉：三个大抽屉。

10.2写字板：抽拉式写字板，节省空间。

10.3双侧垂直导轨：可安装呼吸回路或监护设备。

10.4脚轮刹车装置：配置2个防静电带刹车脚轮